Der Präsident

Strahlenschutzanweisung für den Einsatz von

Ni-63-Elektroneneinfang-Detektoren (ECD )

## 1. Geltungsbereich

Diese Strahlenschutzanweisung gilt für

[Standort, Betrieb, Abteilung].

Der sachliche Geltungsbereich erstreckt sich auf den genehmigungspflichtigen Umgang mit Ni-63-ECD. Personen, die Ni-63-ECD anwenden, haben diese Strahlenschutzanweisung einzuhalten.

## 2. Rechtliche Grundlagen

Diese Strahlenschutzanweisung berücksichtigt die Vorschriften des § 33 der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) sowie die Auflagen der Umgangsgenehmigung. Sie gilt neben der Strahlenschutzanweisung für die Justus-Liebig-Universität Gießen vom 30. April 2003.

## 3. Gefahren

Der Ni-63-ECD ist ein Detektor, der in der Gaschromatographie häufig verwendet wird. Das Radioisotop Ni-63 ist auf Nickelfolien galvanisiert. Diese Ni-63-beschichtete Folie befindet sich in der Messzelle des Detektors, durch die das Analysegasgemisch aus der Trennsäule strömt.

Die Aktivität der mit Ni-63 beschichteten Folien beträgt üblicherweise bis zu 555 MBq. Die Freigrenze liegt für Ni-63 lt. StrlSchV bei 100 MBq. Somit ist der Einsatz von Ni-63-ECD genehmigungspflichtig.

Beim Einsatz von Ni-63-ECD besteht aufgrund der niedrigen Beta-Energie (Emax = 66 keV) des Ni- 63 außerhalb des Detektors keine äußere Strahlenexposition.

Eine Gefährdung kann auftreten, wenn Ni-63 bei unsachgemäßer Handhabung des Detektors oder durch bestimmte chemische Inhaltsstoffe im Analysegas aus dem Detektor in die Umgebung gelangt und inkorporiert wird (z. B. Beschädigung der Ni-63- Folie durch Substanzen im Analysegas).

Eine unsachgemäße Handhabung wäre das Spülen des Detektors mit aggressiven Chemikalien, eine Überhitzung oder das Öffnen des Detektors bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften.

## 4. Strahlenschutz-Organisation

4.1	Strahlenschutzverantwortlicher:

Justus-Liebig-Universität  Gießen, vertreten durch ihren Präsidenten

Die Sachbearbeitung erfolgt im Dezernat B, Sachgebiet B 3.3, Tel. 0641/99-12245

4.2	Der zuständige Strahlenschutzbeauftragte ist

[Name, Dienstanschrift mit Telefon]

Als Vertreter für den oben genannten Strahlenschutzbeauftragten ist bestellt:

[Name, Dienstanschrift mit Telefon]

Außerhalb der Betriebszeit kann der Strahlenschutzbeauftragte erreicht werden über:

- Anlaufstelle, die 24 Stunden besetzt ist (z. B. die Pforte)

- Telefonbereitschaft

## 5. Genehmigung

Mit dem Genehmigungsbescheid [Aktenzeichen] vom [Datum] von [zuständige Aufsichtsbehörde] ist der Einsatz der Ni-63-EC-Detektoren genehmigt.

## 6. Unterweisung

Jede Person ist vor Aufnahme der Tätigkeit an Gaschromatographen mit Ni-63-ECD über Arbeitsmethoden, die möglichen Gefahren, die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und den für die Tätigkeit wesentlichen Inhalt der Strahlenschutzverordnung und der Genehmigung zu unterweisen. Die Unterweisung ist während der Tätigkeit jährlich zu wiederholen. Für die Unterweisung ist der Strahlenschutzbeauftragte zuständig.

Über den Inhalt und den Zeitpunkt der Unterweisung sind Aufzeichnungen zu führen, die von der belehrten Person zu unterzeichnen sind.

## 7. Anweisungen zum Betrieb von Ni-63-ECD

- Der Umfang, die inhaltlichen Beschränkungen und die Auflagen der Genehmigung sind zu beachten.

- Mit Ni-63-ECD darf nur in Räumen umgegangen werden, die in der Genehmigung genannt werden.

- Die Detektoren dürfen keinen Einwirkungen ausgesetzt werden, durch die der radioaktive Stoff aus der Ni-63-Folie herausgelöst werden kann (z.B. hohe Temperatur oder chemisch aggressive Stoffe). Insbesondere ist durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, dass beim Betrieb des Gerätes die maximal zulässige Temperatur für den entsprechenden Detektor nicht überschritten wird.

- Es ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass eine Entwendung oder ein sonstiges Abhandenkommen der radioaktiven Stoffe und eine unbefugte Einwirkung auf diese ausgeschlossen sind.

- Die Abgase sind vom Ni-63-EC-Detektorausgang über einen Schlauch so in die Abluft oder direkt ins Freie zu leiten, dass eine Rückströmung in den Aufstellungsraum des Gaschromatographen oder in einen anderen Raum zuverlässig verhindert wird.

- Das Öffnen des Detektorgehäuses sowie die Reinigung des Detektors z.B. mit flüssigem Reinigungsmittel sind verboten.

- Reparaturen am Detektor dürfen nur durch den Kundendienst der Herstellerfirma durchgeführt werden.

- Ein- und Ausbau von Ni-63-ECD dürfen nur vom Strahlenschutzbeauftragten oder von einer vom Strahlenschutzbeauftragten bestimmten Person durchgeführt werden.

- Erwerb, Abgabe oder Austausch von Ni-63-ECD darf nur mit Einverständnis des Strahlenschutzbeauftragten erfolgen.

## 8. Lagerung

Ni-63-ECD sind, solange sie nicht ihrer Zweckbestimmung entsprechend benutzt werden, in Räumen des Geltungsbereichs diebstahlgesichert und brandgeschützt aufzubewahren.

## 9. Kontaminationsüberwachung

Bei Verdacht auf Kontamination ist sofort der Strahlenschutzbeauftragte zu informieren. Der Strahlenschutzbeauftragte veranlasst alle erforderlichen Maßnahmen (z. B. Sperrung des EC-Detektors, Entnahme von Wischproben, Verständigung des Wartungsdienstes).

## 10. Verhalten bei sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen

Bei sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen (z.B. Inkorporation, Diebstahl, Brand) ist der Strahlenschutzbeauftragte unverzüglich zu informieren.

Besteht bei einer Person der Verdacht auf Inkorporation von Ni-63, so ist eine Inkorporationskontrolle (Aktivitätsbestimmung an Urinproben) durchführen zu lassen, die die betroffene Person zu dulden hat (§ 111 StrlSchV).

## 11. Inkrafttreten

Diese Strahlenschutzanweisung tritt am [Datum] in Kraft.

Gießen, den

Unterschrift d. Strahlenschutzverantwortlichen		Unterschrift d. Strahlenschutzbeauftragten

### Name in Druckschrift					Name in Druckschrift